全自动软式内镜清洗消毒器招标参数

- 技术参数：

1.	消毒剂储存箱容量≥12L

2.	适酶储存箱容量≥1L

3.	酒精储存箱容量≥1L

4.	测漏压力传感器；

5.	▲具备超滤水过滤器，外置≤0.01um不锈钢超滤过滤器，用于设备用水的粗过滤；

6.	▲具有除菌水过滤器，内置绝对精度≤0.22μm水过滤器，用于除菌，并提供生产厂家证明文件；

7.	清洗液、酒精计量装置	采用蠕动计量泵，计量精度≤1%；

8.	槽体数量，双槽，1-2条/槽

9.	▲测漏功能	采用全程适时内镜测漏监控装置，内镜存在微小泄露，设备持续提供正压，程序结束后提示；若内镜存在大泄露，在接触液体前强制退出并报警

10.	▲具备自身消毒功能，不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对除菌水过滤器消毒；

11.	加强消毒功能，延长消毒时间，可用于阳性传染病人检查后的内镜，强化消毒效果；

12.	设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水官腔，活检、吸引管腔，辅助送水官腔和抬钳器官腔等；

13.	内管腔内置专用传感器，用于检测内管腔增压泵流量；内镜堵塞及增加泵故障时，设备及时报警提示；

14.	具有空气干燥功能，设备内置专用吹干用空压机及空气过滤器，确保内镜管腔吹干效果

15.	可实现对洗消槽、门盖下表面、内镜外表面的完全浸泡，避免存在清洗死角导致消毒不合格；

16.	可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统

17.	通过独立的消毒液取样泵控制，可实现消毒液的自动取样，以降低消毒液对操作人员的危害

18.	设备自动对消毒液进行添加和排放

19.	▲内置≤0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。

21.	▲洗消槽节液设计。

22.	具有消毒剂不足报警，清洗液不足报警，酒精不足报警，水压低报警

23.	消毒次数记录	每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数；

24.	▲打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件；

25.	可选配追溯系统，采集内镜信息、操作人员信息和内镜清洗消毒的过程数据通过网络与用户的计算机系统连接，实现患者信息与内镜清洗消毒信息管理

26.	▲采用PLC控制；

27.	中文触摸屏显示，采用≥5英寸彩色触摸屏显示；

28.	▲点选彩色触摸屏直接控制设备运行，而非膜按键方式；人机交互更为友好、便捷；

29.	内镜测堵及灌流泵故障报警	内灌流管路有独立的流量检测装置，内镜堵塞及灌流泵故障时，设备立即报警提示

30.	精确的设备倒计时功能，便于观测程序剩余时间，方便操作人员协调内镜洗消工作。

31.	一键启动功能，可预设快速运行程序编号，在设备主界面一键启动预设程序，方便快捷

32.	采用透明亚克力材质，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况；

33.	可脚踢开门；

34.	纯机械控制开关门结构，安全可靠；可在断电条件下正常开关门，避免因断电导致内镜无法取出，具备门关位检测，开门状态下，无法运行程序；程序运行过程中，开门自动终止程序；

35.	▲采用食品级软管，并提供认证证书和报关单；

36.	▲提供第三方权威机构出具的产品与使用循环型消毒剂（戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸）的消毒效果检测报告；

37.	▲提供注册检验报告

38.	▲提供卫生安全评价报告

39.	▲提供电磁兼容报告配置要求：

二、配置：

1.全自动软式内镜清洗消毒器主机	1台

2.内镜接头8套（内镜内腔清洗接头可连接我院现有内镜内腔清洗接头）

3.≤0.01um不锈钢超滤过滤器	2个

4.≤0.2μm过滤器滤芯10个

5.内镜专用清洗液	20桶（≥2.5L/桶）

6.水源连接金属软管12条（≥2.5米4条、≥0.45米8条）

7  1/2’不锈钢球阀	5个

8. 用户手册       1本

9.合格证          1个

10保修卡         1本

- 三、质保售后：

1、	提供整机保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

2、	售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

3、	设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；

4、	日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。

5、	根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备乙方需提供计量检定机构出具的有效校准证书。

6、	承担连接医院现有信息端口费用。

四、耗材情况：

1.配套耗材需在广东省药品电子交易平台的广东省医用耗材联盟采购区或珠海区域耗材临时采购区内挂牌；若配套耗材不在以上两个区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。