肺功能检测仪招标参数

- 一、技术参数

（一）产品用途

产品采用压差式流量传感器设计，适用于心肺、颅脑、腹、胸等手术前常规检查，体检、职业病普查，各种呼吸病人治疗效果评定等，适合医院外出巡回肺功能检查。

（二）产品功能介绍

1. 操作界面：中英文操作界面，用户友好性强。

2. 产品测试曲线：产品具有容量—时间曲线，容量—流速曲线（F-V）

▲3. 预测公式：产品具有10种预测公式，且具有6种以上专门针对国人预测公式

4. 产品具有各项检测指标反复进行测量且出具3次测试结果相比较功能；

5. 产品具有支气管舒张试验功能及药前药后试验对比功能，可按常规检查患者的通气功能后，加做支气管舒张试验，且在用药后再重测FVC

▲6. 数据上传功能：产品通过USB接口实现测量数据上传功能，并通过强大的图文显示设备分析处理软件，对测量波形和结果进行回放、分析及打印，且测量数据具有存储功能，并具备药前药后测量及对比功能。

7. 信息管理功能

8. 具有按键输入患者信息ID号、年龄、身高、体重、性别对患者信息进行数据输入功能

8.1 具有通过按键修改已有患者信息功能；

8.2 具有对已记录患者信息删除功能；

8.3可通过选择ID号显示出该ID号患者的所有测量结果数据

8.4存储功能：可通过菜单操作存储当前患者测量结果的数据。最大可存300个以上患者的测量结果。

8.5 具有打印功能：可打印测量结果出来。

9. 气道激发试验功能

（三）测量参数

1．产品具有43个以上测量参数，可升级根据用户需要增加测量参数

1.1 VC

1) 肺活量（VC）：最大呼气量。

2) 潮气量（TV）：平静状态下肺活量测量前的平均呼吸量。

3) 补呼气量（ERV）：超出平静状态下呼气位置的最大呼气量。

4) 补吸气量（IRV）：超出平静状态下吸气位置的最大吸气量。

5) 深吸气量（IC）：IRV+TV。

6) 预测值:VCPRED-VC预测值

7) 实测值比预测值:%VC-VC实测值比预测值

1.2  FVC

1)用力肺活量(FVC)：用力呼气的最大呼气量。单位：升（L）

2) 0.5秒用力呼气量（FEV0.5）：第一个0.5秒内的用力呼气量。单位：升（L）

3) 1秒用力呼气量（FEV1.0）第一个1秒内的用力呼气量。单位：升（L）

4) 3秒用力呼气量（FEV3.0）第一个3秒内的用力呼气量。单位：升（L）

5) 1秒用力呼气量/用力肺活量（FEV1.0%G）：FEV1.0%G=FEV1.0/FVCx100%。

6) 1秒用力呼气量/肺活量（FEV1.0%T）：FEV1.0%T=FEV1.0/VCx100%。

7) 3秒用力呼气量/用力肺活量（FEV3.0%G）：FEV3.0%G=FEV3.0/FVCx100%。

8) 3秒用力呼气量/肺活量（FEV3.0%T）：FEV3.0%T=FEV3.0/VCx100%。

9) 呼出气量（Vext）：一次呼出的所有气量。单位：升（L）

10) 呼气时间（EX Time）：一次呼气所用的时间。单位：秒

11) 最高中段呼气流速(MMF)：FVC从75%到25%的平均流速。单位：升/秒

12) 最大呼气流量（PEF）：呼气过程中的最大呼气流量。单位：升/秒

13) 75%FVC时的用力呼气流量（MEF75）：75%×FVC时刻的用力呼气流量。

14) 50%FVC时的用力呼气流量（MEF50）：50%×FVC时刻的用力呼气流量。

15) 25%FVC时的用力呼气流量（MEF25）：25%×FVC时刻的用力呼气流量。

16) 用力吸气肺活量（FIVC）：吸气过程中的肺活量。单位：升（L）

17)  0.5秒用力吸气体积（FIV0.5）：用力呼气后再用力吸气时头0.5秒内吸入空气体积。单位：升（L）

18) 1秒用力吸气体积（FIV1.0）：用力呼气后再用力吸气时头1秒内吸入空气体积。单位：升（L）

19) 1秒用力吸气气量/用力肺活量（FIV1.0/FVC）：FIV1.0/FVCx100%。

20) 1秒用力吸气气量/用力吸气肺活量（FIV1.0/FIVC）：FIV1.0/FIVCx100%。

21) 最大吸气流量（PIF）：吸气过程中的最大吸气流量。单位：升/秒

22) 50%FIVC时用力吸气流量（MIF50）：50%×FVC时刻的吸气流量。

23)FVC预测值

24)FVC实测值比预测值

25)FEV1预测值

26)FEV1实测值比预测值

27)FEV3.0预测值

28)FEV3.0实测值比预测值

29)MMF预测值

30)MMF实测值比预测值

31)PEF预测值

32)PEF实测值比预测值

33)MEF25预测值

34)MEF25实测值比预测值

35)MEF75预测值

36)MEF75实测值比预测值

37)MEF50预测值

38)MEF50实测值比预测值2

1.3 MVV

1) 最大自主通气量(MVV)：一分钟最大呼气量。单位：升/分钟

2) 呼吸频率（RR）：1分钟呼吸次数。

3) 潮气量(TV)：N次平静呼吸量的平均值(N是一分钟呼吸次数)。

4) MVV预测值

5) MVV实测值比预测值

（四）性能指标

1. 容量：

1.1测量范围：0L～9L

1.2测量精度：±50mL或±3%

2.流速

2.1流速范围：0～14升/秒

2.2流速精度：5%或0.2升/秒

3.呼吸

3.1测量范围：4次/分～60次/分

3.2测量精度：±1次/分或±5%

（五）软件功能

1. 检测模块：肺通气功能检查（FVC、VC）、支气管舒张试验等；实时显示流量容积（F-V）曲线、时间容积（V-T）曲线等；

2. 质控管理模块：容量定标、线性验证，并形成质控报告；自动计算质控评级；推荐可接受度高的测量结果；

3. 报告生成及打印模块：可实现报告单的预览及打印；

4. 工作台账模块：检测结果统计及报告导出；

5. 具备数据通讯模块：支持对接医院信息管理系统；

6. 账号管理及设置模块：账号及密码管理，账户基本信息配置，设备管理、预计值选择、数据上传等。

（六）打印功能

1. 产品配置内置图文输出设备，打印宽度≥110mm；

2.可打印完整波形测量报告或300例以上非波形测量报告，VC、FVC、MVV测量结果及曲线，及相应的药后测量结果打印

3. 同时具有图文显示设备打印功能，可对测量结果进行A4纸打印， 具有多种报告打印功能，包括肺量计检查、支气管舒张试验等

（七）规格

1.主机显示屏：≥5.7寸液晶屏幕，分辨率：320×240

（八）电源

1. 交直流两用，内置充电电池

（九）耗材配置

# 1.产品配置一次性使用呼吸过滤器，避免交叉感染

二、配置清单

1.肺功能仪主机（含流量传感器）                  1台

2.电源线                                        1条

3.地线                                          1条

4.打印纸                                        1卷

5.操作说明书                                    1份

6.合格证                                        1份

7.咬嘴（过滤型）                                20个

8.肺功能仪应用软件                              1份

9.台车                                          1台

10.计算机                                       1台

11.显示器                                       1台

- 12.打印机                                       1台

- 三、质保售后：

- 提供整机原厂保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

- 售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

- 设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能。

- 日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态；

- 在强检目录、检定目录、校准目录中的设备，中标人需提供计量检测报告才可验收。

- 承担连接医院现有信息端口费用。

- 货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。

- 国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。

四、耗材情况：

1.配套耗材需在广东省药品电子交易平台的从耗材挂网创建区内挂牌；若配套耗材不在该区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。